软骨细胞支原体检测实验报告

- 检测试剂盒及仪器

- （1）碧云天Myco-Lumi™发光法支原体检测试剂盒(低灵敏度仪器用)（C0297S）

（2）检测仪器：化学发光检测仪 美国Promega GloMax 20/20

（3）检测时间：20250721

- 结论：  软骨细胞上清中未检测到支原体污染。

- 详细检测数据

| 检测分组 | A值 | B值 | B/A值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原代软骨细胞专用培养基 | 39665 | 4251 | 0.1072 |
| 软骨细胞培养上清 | 41587 | 4039 | 0.0971 |
| 阳性对照 | 40553 | 105863 | 2.6105 |

（1）通过计算读值B与A的比值就可以判断是否有支原体污染。如果比值大于1.2表示有支原体污染，比值越大说明污染程度越高，如果比值小于0.9说明没有支原体污染

（2）结果显示： 软骨细胞培养上清B/A（0.0971）＜1.2，说明在 软骨细胞上清中无支原体污染。

四、检测步骤及断定标准：

- 取检测样本50ul，样品中加入50ul支原体检测试剂A，5分钟后进行检测，读值为A，此时检测的是样品中原有ATP的量；

- 加入50ul支原体检测试剂B，10分钟后进行检测，读值为B，此时如果样品有支原体污染，其特有的酶可以将支原体检测试剂B中的ADP转换为ATP，此时检测的就是原有的本底ATP量和由支原体特有酶催化新生成的ATP量的总和。通过计算读值B与A的比值就可以判断是否有支原体污染。如果比值大于1.2表示有支原体污染，比值越大说明污染程度越高，如果比值小于0.9说明没有支原体污染，